广州南方学院电子设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计***元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 波形发生器 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 可编程电源 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 数字万用表 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 万用表 | 200 |  |  |  |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、中标供应商中标后送样供用户测试。测试符合招标要求后签署中标文件。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1套 |
| 2 | 波形发生器 | 1套 |
| 3 | 可编程电源 | 1套 |
| 4 | 数字万用表 | 1套 |
| 5 | 万用表 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

8、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 主要技术指标： 1.模拟带宽≥200MHz，2个模拟通道，缩放按钮可切换粗调/细调； 2.★最大采样率≥2GSa/s； 3.最大的记录长度：2M points (2 ch operation)； 4.全功能下波形更新率≥ 200,000 waveforms/se（开启串行解码，数字通道均不影响波形更新率）； 5.仪器上升时间（10%-90%）: ≤1.7ns； 6.垂直输入灵敏度：500uV/格至10V/格；DC垂直增益精度：+3% full scale (≥ 10 mV/div)，+4% full scale (< 10 mV/div)； 7.水平时基范围：5 ns/div to 50 s/div；水平时基分辨率：≤2.5ps，时基精度：50 ppm ± 5 ppm/年（老化率）； 8. 触发释抑范围 60ns至10s； 9.内置触发的灵敏度：Greater of:0.6 div or 2.5 mV (≤ 10 MHz),0.9 div or 3.8 mV (10 to 70 MHz)，1.2 格或 5 mV（70 至 200 MHz）； 10.具有数字电压表和频率计数器功能，可以不依赖示波器触发系统进行信号表征； 11.★具备分段存储功能，≥500段； 12.丰富的触发类型：Edge、Pattern/state、Pulse width、I2C，RS-232/422/485/UART、Video、Setup and hold、Rise/fall time、SPI、CAN、LIN； 13.★标配串行解码功能类型：I2C,RS-232/UART、SPI、CAN、LIN； 14.内置培训信号可方便学生快速学习使用示波器，≥13种单独的实践实验： 正弦波、带毛刺的正弦波、带噪声的正弦波、调幅正弦波、RF猝发、FM猝发、带谐波失真的正弦波、带正弦噪声耦合的方形波、重复脉冲（带振铃）、单次脉冲（带振铃）、带偶发毛刺的时钟、数字猝发、带有罕见毛刺的数字猝发；有独立的示波器实验教学视频资料，视频教学资料≥13个教学实验； 15、★配套1块测试板，配合示波器和信号源，能测试集成运放器件的输入失调电压，输入失调电流，转移速率，开环增益，最大不失真 电压，共模抑制比等关键参数，集成运放器件可单独更换。配套机架； | 5 |  |
| 2 | 波形发生器 | 主要技术指标： 1、频率范围 ：≥1µHz至20MHz，1µHz分辨率，双通道输出； 2、标准波形：正弦、正方形、斜坡、脉冲、三角形、高斯噪声、伪随机二进制序列(PRBS)、DC 、噪声； 3、内置调制信号，调制类型包括：AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWM、sum； 4、16 位任意波形能力，内存高达8msa/信道； 5、7英寸彩色显示器进行同步参数设置、信号查看和编辑 6、▲内置帮助系统，可提供有关任何前面板键或菜单功能键的上下文相关帮助 ； 7、使用USB和LAN接口进行远程连接； 8、★具有专用在线分析软件，软件可以同时控制示波器、信号源、电源、万用表、频谱仪、网络分析仪、阻抗分析仪、LCR表，支持USB\RS232\GPIB\LAN接口, 可将测量数据导出到 Excel、Word和 MATLAB， Test Flow测试程序流，可实现拖拽式编程，编辑测试序列，实现自动化测试； | 5 |  |
| 3 | 可编程电源 | 主要技术指标： 90W、5A、30V、3通道 1、三通道输出电源:一通道: 电压0至6伏、电流0到5A;二通道 ：电压0至30伏、电流0到1A ，三通道： 电压0至30伏 、电流0到1A； 2、▲三路通道输出具有独立的开关按钮，以及单独的全开全关按钮； 3、电压和电流的编程精度分别是0.001V和0.001A； 4、具有过电压，过电流，过温度保护； 5、7英寸彩色显示屏，可切换显示单输出视图和多输出视图，可同时显示设置值，测试电压、电流以及功率值，显示仪器的输出状态； 6、使用局域网(LXI)或USB进行灵活连接； 7、★具有一键Lock功能，锁定仪器仪表按钮，保护试验过程误操作； 8、★具有专用在线分析软件，软件可以同时控制示波器、信号源、电源、万用表、频谱仪、网络分析仪、阻抗分析仪、LCR表，支持USB\RS232\GPIB\LAN接口, 可将测量数据导出到 Excel、Word和 MATLAB， Test Flow测试程序流，可实现拖拽式编程，编辑测试序列，实现自动化测试； | 5 |  |
| 4 | 数字万用表 | 主要技术指标： 1、5½位数的分辨率和110读数/秒的测量速率； 2、1V时的基本 DCV 精度 0.015V； 3、★7英寸的双测量彩色显示屏幕，具有辅助显示屏功能，进行辅助测量； - 测量 11 种不同的输入信号：DCV、DCI、真 RMS ACV、ACI、双线和四线电阻、频率、通断、二极管测试、电容和温度 ； 5、具有Data Log功能，可以记录5000个采样点； 6、★仪器屏幕具有用标户标签功能，用可以自定义设备的名称以及编号显示于屏幕，方便实验室设备的管理； 7、具有Limit测试功能，可以显示限值和状态显示，状态显示包括：PASS、FAIL-HI、FAIL-LO； 8、★具有专用在线分析软件，软件可以同时控制示波器、信号源、电源、万用表、频谱仪、网络分析仪、阻抗分析仪、LCR表，支持USB\RS232\GPIB\LAN接口, 可将测量数据导出到 Excel、Word和 MATLAB， Test Flow测试程序流，可实现拖拽式编程，编辑测试序列，实现自动化测试； | 5 |  |
| 5 | 万用表 | 技术参数：： ▲1.直流电压：600mV/6V/60V/600V，精度±（0.5%+4d)；1000V，精度±（1.0%+6d)； 2.交流电压：6V/60V/600V精度±（0.8%+10d)；750V，精度±（01.0%+10d)； 3.直流电流：600uA/6000uA/60mA/600mA，精度±（1.0%+10d)；6A/10A精度±（1.2%+10d)； 4.交流电流：600uA/6000uA/60mA/600mA，精度±（1.5%+10d)；6A/10A精度±（2.0%+15d)； 5.电阻：600Ω精度±（0.8%+5d)； 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ精度±（0.8%+4d)； 60MΩ精度±（1.2%+10d)； 6.二极管测试，三极管测试，频率/占空比测量，模拟棒条，USB电脑接口，通断报警，数据保持，低电压显示，背光显示，自动关机等； | 200 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

广州南方学院电气与计算机工程学院

2021年11月3日